- 附件1：

- 第一节、项目需求

一、项目总控制价680万元人民币，投标报价应包含项目全部内容所必须的设计费、施工费、材料费、管理费、利润、税金、运输装卸费等一切费用。

二、项目内容：

1、应急核酸检测基地建设项目施工单位必须进行现场实地勘测，实验室设计布局需符合江苏省临床检验中心PCR实验室技术验收要求和南通市卫健委指定机构生物安全备案要求。

招标范围包含：实验室的装饰装修、暖通系统、电气系统、给排水系统、实验家具等采购安装和深化设计与施工、调试、验收和售后服务。

- 实验室所需50mm手工金属面岩棉夹芯彩钢墙板整体厚度50mm,体积密度≥100kg/m³，含型材；

- 顶面墙面手工金属面岩棉夹心彩钢板单面内衬玻镁板，整体厚度50mm,体积密度≥100kg/m³，含型材等；

- 各类开孔及收边；

4、PCR实验室所需地面卷材地板包含施工，同质透心耐磨卷材地板包含施工，2.0mm厚PVC卷材，3~5mm自流平找平及辅材 ；

5、PCR实验室所需钢制气密门（要求：门的宽度满足实验室设备的进出，并视情况增加设备进出门；门框厚度不小于1.2mm 门板厚度不小于0.8mm；门锁、合页、门吸、升降扫地条等五金；门禁系统；呼叫系统；两门互锁装置；5+X[实际厚度]+5mm玻璃成品中空玻璃观察窗以及等门安装所需其他附属配件）；

6、PCR实验室所需并满足设计要求所有电气（负压暖通系统所需电、照明、动力等PCR实验室所需强电项目）的配电箱（柜）、净化灯、应急灯、消防疏散指示、紫外线灯（设置定时装置，开关设置需考虑操作便捷方便）、开关、插座、网络终端、网络线、信号线以及所需配管、配线、以及桥架的采购与安装；

7、PCR实验室所需给排水系统（给水阀门、给排水管、地漏、清扫口等，排水接入医院指定的排污井）的采购与安装，如无相关设备需配置PCR实验室专用废水灭活装置；

8、PCR实验室所需并满足设计要求所有弱电项目：区域对讲系统网络线（含主机、7寸分机、电源、网络分配器）、交换机、超五类非屏蔽电缆、网络模块、电话模块、双口/单口面板（含暗盒）、视频监控设备以及所需配管、配线、以及桥架的采购与安装（医院提供内网、外网接入点）、需要考虑配备门禁、实验室呼叫系统并设置紧急按钮。具体要求需和使用方对接。需考虑网络电话、内外网络端口布置；

9、负压暖通：成交供应商负责负压暖通设备的配套设计，提供负压暖通设备和主要部件及自控系统的具体规格参数和需求数量，同时成交供应商负责实验室各末端至负压暖通主机端的各种规格风管（含保温）安装和调试以及风口、墙面及必要的安装开孔和封堵，并负责风管打胶清洁、漏风测试以及其他辅材。负责实验室各末端至负压暖通主机端的各种规格风管（含保温）、配套安装和调试、顶面和墙面的安装开孔和封堵由本成交供应商负责，同时配合与暖通机组、排风箱机、自控系统对接安装与调试。包含不限于以上内容，还应包括除:PCR实验室负压暖通设备清单以外部分的所有，同时提供PCR实验室负压暖通设备清单内设备的详细规格参数和需求数量，并配合安装调试，配合通过省级PCR实验室验收，并提供相关资料。成交供应商必须在成交通知书发出5天内给出以上PCR实验室负压暖通设备清单的详细参数和需求数量，如因提供错误致使购置规格和数量不满足使用，错误部分和不足部分由本成交供应商提供，相关费用自行处理，审计结算时不予考虑。

三、技术性能及指标：

1、配置总原则

1.洁污分明、功能齐全、选材及配置合理；

2.配置方案、设备选择、装饰材料充分满足各功能区的使用要求；

3.具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标及参数符合或高于国家规范规定。

2、参照规范及标准（不局限且以最新标准为准）

《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版)

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装施装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》GB50198-2011

《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926

《安全防范工程程序与要求标准》GA/T75-1994

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

其它与本工程相关的技术规范。

3、如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

4、检验考核要求：

1.成交供应商在系统安装和接线工程全部完成后，必须招标方进行现场验收。

2.对测试不合格项目，施工方应及时整改，在整改后，还有指标仍不能达标的，招标方将保留追究其经济及法律责任的权利。

5、其他要求：

1.承包方式：专业总承包，交钥匙工程。按照招标范围总承包，即包材料、包安装、包工期、包质量、包安全、包调试检测、包售后。若甲方不变更，乙方不得以任何理由要求调整价格。如甲方提出变更，按海安市政府采购相关规定结算。

2.总体技术要求：设备和材料的选择、洁污分明，功能齐全、选材及配置合理，装饰和安装施工要均满足使用要求，全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。

3.本项目为交钥匙工程，报价包含项目实施，符合国家合格标准，并通过相关部门验收合格，提供相关报审资料，协助业主取得江苏省临床检验中心PCR实验室技术安全合格证和南通市卫健委指定机构生物安全备案证书。

四、技术规格及要求

- （一）装修装饰工程

1、墙面的新建工程；

2、顶面的新建工程；

3、地面的新建工程；

4、门窗的新建工作，消防门窗除外；

- （二）实验室家具工程

1、实验室家具采购及安装。

- （三）暖通工程

1、暖通净化工程；

2、通风工程；

3、新风工程；

4、暖通洁净室控制系统；

5、暖通压差控制系统；

- （四）电气工程

1、强电系统；

2、网络电话系统；

- （五）给排水工程

1、给水系统；

2、排水系统；

3、废水处理系统；

- （六）自控工程

1、实验室压差控制系统；

2、实验室气流组织控制系统；

3、远程控制系统两端控制系统；

4、实验室实时显示控制系统

5、实验室特殊气体显示控制系统

6、实验室手机、电脑端显示系统

7、送排风联动系统

8、各房间压差可调，+20pa至—40pa区间可调，并保证送排风换气次数≥15次

- 第二节、技术要求

- 1、PCR实验室装饰设计和施工具体要求：

- 一、装修装饰工程

#### （一）、系统描述：

1、实验室维护结构是实现实验室空间技术要求的基础，不同功能间采用不同的材质进行维护、对于不同技术要求的实验室系统维护结构有所区别。

2、实验室系统维护结构涉及的范围包括实验室系统、实验室辅助系统的顶面、墙面、地面部分维护结构，是实验室实验功能实现的最基本要求。

2.1  安全性：安全是实验室的的重中之重，首先，实验室维护结构产品的选择必须满足消防防火要求，避免人员、财产损失。其次，维护结构需满足环保要求，避免对人员健康造成影响。同时维护结构还需满足稳定、简洁、方便、美观等要求，满足实验室基本建设需求。

2.2  统一完整性：所提供的维护结构产品必须采用统一品牌同一系列产品。

2.3  灵活性：维护结构的选择应采用灵活性结构，保证实验室后期能够根据需求调整。

2.4  实用性：维护结构本身以满足实验需求为目的，整体流程使用以满足优化实验室操作性能为基本要求。

#### （二）、整体要求：

1、实验室净高2.4米及以上，走道根据现场情况确定。

2、技术夹层风管、工艺管道、电线管的安装应在吊顶彩钢板上，主风管建议安装在吊顶往上的区域，电线管建议安装在吊顶上方区域，不能妨碍人员通过和彩钢板吊顶上表面的清扫。

3、所有组件和材料应符合本用户需求，并提供材料证明（材质、厚度、规格、连接方式、测试报告等）和合格证。

4、各种材料厚度均为实际厚度。

5、满足生产要求，防止产品生产污染、交叉污染以及混淆、差错的风险。用于洁净室的组件和材料应该平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒；

#### （三）、墙面工程

1、特殊实验室区域内新建墙面采用50mm手工岩棉夹芯彩钢板,彩钢夹芯板与地面连接采用槽铝与地面固定;

2、50彩钢板材质为镀锌冷轧钢板，厚度≥0.5mm；彩钢板颜色中标后具体沟通；彩钢夹芯板于出厂前须于烤漆彩钢板表面贴PE保护膜，以防污损烤漆钢板表面；彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘、防火1h以上等特点；彩钢板的整体强度要好，芯材不能外露，安装后不扭曲，不变形。作为顶棚的手工板应吊装牢固，能满足检修人员的行走强度，整体装配后的彩钢板洁净室送风时不得有变形；彩钢夹芯板采用中置铝连接，板缝及开孔处全部采用密封硅胶填实，确保洁净室的气密性，不漏风，不易受外界污染。

#### （四）、顶面工程；

1、特殊实验室区域采用50mm手工单面玻镁岩棉夹芯彩钢板,顶棚板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用净化专用R50内圆弧铝型材修饰，不留死角；

2、彩钢板墙面辅材要求：彩钢夹芯板与地面连接采用槽铝与地面固定；顶棚板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用净化专用R50内圆弧铝型材修饰，不留死角；接角处装内三通，所有外角采用铝合金型材外圆柱包裹，与内圆弧相接处装外三通，内圆弧逢门断头处装门封头；吊顶吊装采用∮10全牙螺杆，吊杆需配∮10 C型花篮调节螺丝，吊杆中距横向小于等于1200mm，纵向小于等于2500mm。

#### （五）、地面工程；

实验室区域需甲方对地面平整度达标后，然后采用厚度为2.0mmPVC地板，并以无缝焊接工艺铺设；敷设地板地面之前，做3~5mm厚水泥自流平地面，PVC地板上翻踢脚线；

#### （六）、门窗工程；

特殊实验室门采用不等规格的成品保温钢板门，配优质的五金件，门上带400*600mm观察窗,淋浴间不做观察窗，与原实墙安装的钢板门做好安装支架及包边处理，钢板面层保证保温密闭措施，防火等级A级，观察窗处采用双圆弧形专业铝型材，所有观察窗与玻璃交接口处采专用橡胶条密封处理含五金，且具有执手锁+铰链+门吸，每樘门装三个优质铰链。

窗户采用5+39+5mm成品中空玻璃观察窗。该窗户密闭性良好，能较好地防止能量的损失及户外灰尘的渗入。

传递窗1：内外304不锈钢，表面平整光洁，外形美观、使用寿命长，外尺寸：700*500*590,内尺寸：500*500*500;带杀菌灯，机械互锁，带继时器两侧门不能同时打开，箱体两则装有开门信号指示灯，可知道对面门的开启情况。传递窗上装有专用密封条，确保气密性。带3*8W紫外杀菌灯；具有时间定时功能；

落地传递窗2：内外304不锈钢，表面平整光洁，外形美观、使用寿命长，外尺寸：1100*600*1200,内尺寸：900*600*1100;带杀菌灯，机械互锁，带继时器两侧门不能同时打开，箱体两则装有开门信号指示灯，可知道对面门的开启情况。传递窗上装有专用密封条，确保气密性。带3*8W紫外杀菌灯，具有时间定时功能；

- 二、实验室家具工程

#### （一）、实验室边台技术要求

实验室家具应满足国家相关标准规定及SEFA 8M标准

1.1实验台面技术要求如下：

750*850 全钢结构12.7mm厚理化板台面

实验台台面：

采用12.7mm厚黑色阻燃耐蚀理化板。基材为特殊专用阻燃牛皮纸，中间层为色纸，表面层为实验室专业耐腐蚀膜，表面更耐腐蚀、更耐刻刮，更适合实验室环境使用。【品牌：盛德瑞或以上品牌】。台面技术参数满足以下所有指标，须提供台面供货商针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下台面所有技术参数指标的测试报告复印件，测试报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖台面品牌供货商的鲜章（需提供证明材料）。

★1、耐化学和耐污性能要求：提供近一年第三方出具的测试项目为“耐化学/耐污”的测试报告，为保证供货产品和生产产品的一致性需提供委托抽样的检测报告，检测报告符合SEFA3-2010实验室工作台面的要求（需提供证明材料)。

★2、甲醛释放量要求：依据GB 18580-2017-甲醛释放量的国家强制性标准，提供近一年第三方出具的测试项目为“甲醛释放量”的测试报告，为保证供货产品和生产产品的一致性需提供委托抽样的检测报告，测试结论为符合室内使用E1级标准（需提供证明材料）。

★3、燃烧性能等级要求：依据GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级标准，提供近一年第三方出具的测试项目为“燃烧等级”的检测报告，为保证供货产品和生产产品的一致性需提供委托抽样的检测报告，测试结论为燃烧性能等级为GB 8624 B1（需提供证明材料）。

★4、物理性能要求：需提供依据GB/T 17657-2013标准，由国家化学建筑材料测试中心或同级国家权威检测单位出具的近一年的检验报告；报告中检验项目包含有：耐沸水性能不低于5级、耐干热性能不低于5级、抗大球冲击性能≤5.90 mm、耐香烟灼烧性不低于5级、耐污染性不低于5级、耐刮划性≥ 3N、耐水蒸气性能不低于4级、耐磨性≥760、耐湿热性能不低于5级、抗拉强度≥105 MPa、弯曲强度≥161 MPa、弯曲弹性模量≥18100 MPa等，且所有检测判定均为合格（需提供证明材料）。

#### （二）、通用配件

##### 1、水龙头

（1）、材质：实验室专用感应式不锈钢感应式水龙头。

##### 2、PP水槽

（1）、尺寸规格：（L*W*H）550*450*310mm,

（2）、材质：采用优质PP材质水盆。耐强酸碱，抑菌、易清洁，耐腐蚀，耐有机溶剂，耐150度以下高温。

（3）、台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。

（4）、附件：配PP材质堵臭装置。

##### 3、台式洗眼器

（1）、材质：铜制

（2）、出水口：防尘胶盖；

（3）、功能：手按制动式按钮

（4）、软管材质：不锈钢软管，坚固耐用，密封性能优良

（5）、喷头：喷头可抽取式；耐酸、耐碱及耐锈蚀。

##### 4、货架

（1）、规格：（长×宽×高，mm）1500×500×1800；

（2）、材质：基材采用优质冷轧钢板，经处理后，表面静电喷塑处理。立柱、横梁厚≥2.5mm，搁板厚≥1.0mm。

（3）、层板：四层，上下高度可调；

（4）、层板承重：150kg/每层以上。

##### 5、紧急淋浴器

（1）、冲淋装置：带有洗眼喷头和洗眼盘，各部分模块化，可方便拆卸检修。

（2）、主体材质：铜质，环氧树脂烤漆，耐腐蚀。

（3）、冲淋喷头：向下拉动开关手杆，冲淋头开关球阀在1秒钟的反应速度内快速开启，15分钟内，持续出水量平均可达75.7升/分钟。

（4）、洗眼喷头：铜质，内置恒定水流量调节阀。

（5）、洗眼盘：不锈钢烤漆，可用于清洗面部和手部，带出水口。

- 2. 实验室电气工程

弱电及电气照明系统包括洁净区的照明系统（包括应急照明）、洁净区内设备电源管线、插座和维修电源、洁净区内网络电话系统等。

- 2.1、照明系统及应急照明系统、紫外杀菌系统

照明、消毒灯具：洁净区房间的照明灯具为LED明装平板净化灯，功率24/48W；消毒采用紫外线杀菌灯，且设计必须符合应消毒空间体积需求，其开关应有定时关断功能。照明、插座、开关等装置及安装符合洁净区要求；。按照比例安装带蓄电池洁净荧光灯，满足消防要求。

- 2.2、插座开关

插座、开关产品通过“3C”认证，符合实验室的需求；

插座开关适应环境温度50摄氏度，并具有以下特性及优点：表面材料选用进口PC，耐冲击、耐高温、光洁度好、易清洁；插座均带安全保护门，采用高弹性锡磷铜片，弹力好拔插稳；后座采用阻燃尼龙，阻燃性强；开关类采用高品质银合金触点，导电性好，减少电弧；

- 2.3、配电系统

电气工程配电：主要包括：动力配电柜、照明配电箱、电线管路敷设、接线盒、开关盒、插座盒安装与调试。

- 采用TN-S三相五线制供电系统，动力电和照明电、仪器用电分开设置，供电应充分保证实验室的用电安全。大功率用电器使用一路相线，其他仪器独立使用一路相线，以避免大功率开停对检验仪器的影响。所有用电仪器设备均应良好接地。

- 电气系统及控制系统线缆：所有动力电缆使用阻燃型聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的铜芯电缆，所有控制线使用聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的屏蔽铜芯电缆。所有电气设备、现场盘柜需可靠接地。

- 仪表电缆应敷设在固定的电缆桥架中或穿入镀锌管中，并与电力电缆分离。

- 配电箱

配电箱符合GB17466标准，箱内配有中性端子排、接地端子排及DIN导轨，可配合终端配电保护产品。

- 微型断路器

通过CCC/VDE认证、具有CCC/CE标志。具有以下功能：短路保护、过载保护、控制、隔离功能，且均通过强制性3C认证。

- 浪涌保护器

浪涌保护器应达到GB18802、GB50057、IEC61643-1标准中所要求的技术性能，并提供防雷主管部门要求的产品型式试验报告。

- 2.4、门禁系统

门禁系统：PCR的实验室实验人员进门口应设有门禁管理，实现刷卡/指纹/密码开门，并通过门禁控制器将开门的信息传递给控制室的微机。微机通过门禁管理软件实现对实验室人员的进出管理与记录。

- 2.5、弱电网络电话系统

- 根据使用需求、工艺实验流程及设备参数等特性，实验室合理设置网络、电话接入点；

- 每个实验室电话、网络模块一起布置时采用一个两孔面板，电话、网络连接到本层配线架，接入大楼语音、网络系统。

- 3. 实验室暖通工程

- 3.1. 项目参考规范

1、甲方（业主）提供的室内设计要求；

2、经业主单位认可的装饰方案设计文件；

3、国家有关建筑装饰工程设计规范、规程：

1)、《实验室建筑设备（一）》07J901-1

2)、《实验室建筑设备（二）》07J901-2

3)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

4)、《科学实验室建筑设计规范》JGJ91-2019

5)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）

6)、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

7)、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

8)、《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行（2003号）2116

9)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005

10)、《临床基因扩增检验实验室工作导则》（卫办医政发（2010）194号）

11）、《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

12）、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

13)、《新型冠状病毒实验室生物安全指南》（第二版）（国卫办科教函（2020）70号）

- 3.2. 实验室技术参数如下

PCR实验室本次设计应能维持实验室之间的压差需求，保证房间内的温湿度需求。

- 3.3 全新风组合空调机组处理机参数能需求

- 机组应满足如下参数：

| 编号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新风组合式空调机组 | 风量：22000m³/h 机外余压：850Pa 制冷量：410kw 制冷量：420kw 电加热：60kw 加湿量：120kg/h 功能段：进风段、初中效过滤段、表冷段、电加热段、电加湿段、风机段 | 台 | 1 |

- 3.4 新风/排风风管技术要求

（1）空调风管应采用优质镀锌钢板制作；

（2）除有特殊说明者外，风管各段衔接方式应采用共板法兰连接，法兰间用5 mm厚自粘海棉密封垫密封，转角接头做成企口；

（3）风管上安装各种调节配件时，注意将手柄、驱动器、控制器等配置在便于操作的位置，以便调适及维护。风口在安装后，系统未运行之前采用薄膜封盖，以防污染；

（4）风管内表面应平整光滑，不得在管内加固风管，咬接应采用联合角咬口，接缝涂密封胶，风管连接不应采用内法兰；

（5）风管支吊架选材用料及施工应符合规范的要求，务求坚固稳定；具体形式和位置根据现场情况确定(防火阀单独配置支吊架)，风管支吊架或托架应设置于保温层的外部，并在其间镶垫木，以防产生冷桥，并避免在法兰、测孔、风阀等处设置支吊架托架；

（6）镀锌钢板空调风管厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的规定；风管保温前应采用漏光检测法对风管进行检漏(详见规范漏光法检测)；空调送、回风管保温采用B1级橡塑防火保温面料，厚度为25 mm(±2.5%)；

（7）风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光，系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料；

（8）排风系统要求严密不漏风，由供方对管道、设备、控制系统进行安装、调试。

（9）当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火调节阀，所有防火阀均带消防信号输出。一般情况下，防火阀的安装依据图纸；施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装4.6 高效排风口

（1）要求箱体采用冷轧钢板烤漆或不锈钢；

（2）要求能保证气流喷射速度，能防止涡流的产生；

（3）要求法兰口密封性好，可以提供保温措施.

- 3.5吊顶排风口及下侧排风口

（1）型式：应采用库板安装格式风口，内置过滤网安装设计；

（2）尺寸：应按风量配置，自带手动蝶阀；

（3）材质：应采用铝合金烤漆材质或ABS塑料材质。

- 3.6舒适性空调

（1）空调系统在本地区气象参数条件下，应能满足多种运行负荷和工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果；

（2）所投设备应符合如下供电条件：三相交流电电压为380V±10%，单相电电压为220V±10%，频率为50HZ。

- 3.7高效送风口

1、采用最新技术设计、使气流分布更加合理、箱体结构更加简单可靠，是用于改造和新建1000-300000级洁净室的终端过滤器装置，是满足净化要求的关键设备；

2、箱体采用冷轧钢板烤漆或不锈钢；

3、依据空气动力学原理，设计师精心设计的散流板，保证气流喷射速度，防止涡流的产生；

4、法兰口方形和圆形两种，结构紧凑、密封性可靠，有保温棉可提供；

5、适用于各种级别、多种屋顶结构的非均流洁净室；

6、高效送风口采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为进口玻璃纤维滤纸，结构必须牢固，滤料不易变形，密封为耐酸碱和过氧乙酸的热熔胶或相当的材料；外框材质为表面经过阳极处理的铝型材质（≥1.2mm），不易腐蚀变形，整洁美观。过滤效率≥99.97%，粒径≥0.5um 的微粒采样技术不得超过2粒/min。

7、滤芯高度应≥75mm，密度在3.0-3.7mm。

8、额定风量：500m3/h和1000 m3/h。

9、初阻力（Pa）：≤170±10%Pa。

★10、高效过滤器制造商必须具备ISO9001、UL和14001认证证书（提供证书复印件）。

★11、提供玻纤滤纸过滤器检测报告，过滤效率达到或超过99.99%（需提供证明材料）。

- 4. 实验室给排水工程

- 4.1. 给水系统

1.1主要给水设备：水槽等其它指定用水设备，每个给水点安装一个阀门。施工完成后需进行管道压力试验、消毒冲洗。管道和管件性能参数应符合<<冷热水用塑料管道系统>>。

1.2冷水管采用S4型聚丙烯给水管（公称工作压力1.6MPa），材质采用PPR给水管，热熔连接,暗装。

1.3给水管就近引自原有给水管道。

- 4.2、排水系统：

2.1主要排水设备：水槽等指定用水设备。

2.2实验室排水管采用PP材质，采用密封胶圈承插连接。

2.3排水管道敷设应满足：排水立管与横支管连接采用顺水三通，排水立管与底端横管连接采用两个45弯头，墙厚或柱截面不一致时排水立管应采用乙字弯偏移；排水横支管间相连接，采用斜三通，严禁使用正三通。

- 4.3、废水处理设备系统： 医疗废水处理机技术参数

1、电源部分：电压：220v/50HZ；功率：1000W。

2、处理标准：GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值。

3、处理效果：粪大肠菌群数（MPN/L）：≤100；

3.1肠道致病菌: 不得检出

3.2肠道病毒	: 不得检出

3.3 结核杆菌: 不得检出

3.4 PH：6-9

3.5总余氯：≤0.5(mg/l)

4、处理量：0.5d/天

5、设计进水指标：符合HJ 520-2009 废水类别代码中175医疗废水的分类标准（不包括实验室废液）；符合HJ 525-2009 《水污染物名称代码》水污染物及相关指标分类表中相关指标；符合GB 508.5—2007危险废物鉴别标准规定的不属于危险废物的各类洗涤废水。

6、处理工艺：采用QuickARK Org有机溶剂吸附分离、Quick ARK PMPS高级氧化、3D-EclCR电催化-臭氧协同氧化技术、Quick ARK PCOD降解、PH中和调节等最新医疗废水处理创新技术快速处理废水中的各类有机、无机、细菌病毒等污染物的处理。

7、其他指标应符合污水综合排放标准 GB 8978-1996 表2 第二类污染物最高限量三级标准相关要求。

8、 主机

8.1壳体材质ABS一体成型，表面电泳喷塑处理，防腐耐用

8.2 整机尺寸：≤L900*D750*H1450mm

8.3 重量：设备净重：≤100kg；运行重量：≤450kg

8.4 数量：1台

8.5 底板带2个固定万向轮和2个活动万向轮，可以移动和锁定，方便设备保养和维修，底板承压：≥1000kg/㎡。

8.6主增压泵采用陶瓷衬套材质，整体铸造成型，扬程，大于≥25米，吸程：8米，流量≥1 m3/Hr。

9、系统主要功能

9.1采用在线水质测控系统，在线监测：温度、压力，流量、PH、ORP、COD、SS传感器，具有数据采集、控制、报警等功能。当上述仪表监测到异常数据时，可立即停止系统运行，避免不达标废水排入下水道。

9.2 采用可编程的变频器控制增压泵的启动和停止，处理速度可以动态调整，具有报警通知和异常停机功能。

★9.3 采用数字变频加药计量泵，流量0-10升连续可调，具有0-20mA或0-10V数字信号直接控制功能，(需提供蠕动泵加药系统相关知识产权证明文件)。

★9.4采用纳米微孔曝气工艺设计，微气泡气液混合技术，可快速消杀、灭活病毒；

9.5新型3D-EclCR电催化-臭氧协同氧化技术有机污染物氧化快速高效，可大幅度降低废水COD、BOD相关指标；

9.6配置漏液自动检测报警系统，设备可以设备泄漏条件下切换设备电源并报警，保障系统安全。

9.7 配置电磁空气泵，流量大于40L/分钟，压力大于0.2kg，噪音低，可连续工作。

★9.8配置全自动Quick ARK有机溶剂分离剂，可以在30秒内完成废水中有机溶剂的分离，有机溶液原液浓度范围1ppm-100%，可以做到连续稳定达标排放。（需提供有机溶剂吸附分离相关知识产权证明文件)。

10、控制系统功能

★10.1 采用LabPLC可编程控制技术，该技术优势在于逻辑控制器、大功率继电器放大电路整体封装，具有输入和输出，开关量输入、输出点数30点;可以完成系统控制、参数设置、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能(需提供实验室废水处理控制系统计算机著作权证明文件)。

11、技术服务

★ 11.1产品需通过国家认证机构颁发的有效GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书、IS09001质量管理体系认证证书、欧盟CE医疗废水产品认证证书、中国节能环保产品认证证书、提供类似项目检测报告等；

11.2需提供制造厂家授权书原件;投标品牌具有独立的本地化售后团队，且设有常用配件库；为客户提供设备使用和应用支持，每年免费提供不少于1次的上门设备巡修服务。

- 5. 实验室自控工程

- 5.1. 系统功能目标

- 安全性：安全性包括自控系统控制回路电气线路的安全性，控制器传感器电气元器件等产品的安全稳定性，以及操作屏、现场控制切换按钮、上位机箱的静电安全性，保证系统操作人员的安全。

- 准确性：准确性包括控制器的数据采集的准确性、控制仪表精度的准确性，执行机构行程的准确性。保证温湿度、房间压力、管道静压控制的准确性。

- 舒适性：四季室外温度变化，实验室需要保证一个正常的温度环境，实验室通过空调自控系统，自动调节实验室的温湿度，提供舒适的实验环境。

- 多样性：实验室的通风系统根据实验室各自的环境需求不同，配置不同的排风系统以及多房间切换控制系统。当某一实验室不使用时，通过房间控制器切断房间送排风，送、排风机根据管道静压自动调整频率，达到多样、多线远程控制以及节能的效果。

- 5.2. 负压暖通系统控制系统技术要求

- PCR实验室负压暖通系统控制系统应配置一套不小于10寸的液晶触摸屏，作为整个实验室的操作显示人机界面，所有需要检测和控制的点位都可以以文字或者图形的形式显示在触摸屏上，简单易操作。并且可以根据要求设定操作权限，更加智能化，人性化，便于管理。液晶显示触摸屏安装于PCR实验室走廊。

- 主控制器及IO扩展模块

控制系统具备可扩展性，IO模块需预留20-30%的点位余量。

控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行。具备远程下载与上载的功能，可实时远程维护控制程序。控制器建议选用PLC，本次投标不接受DDC控制器投标

控制器电源：要求严格核算各模块消耗电流，配置有足够输出电流余量的高可靠电源。

电磁兼容性符合EMC规程的要求，应满足IEC 61000-6-2，IEC 61000-4-2，IEC 61000-4-3，IEC 61000-4-4，IEC 61000-4-5，IEC 61000-4-6，EN50081-2规定的要求。数字量、模拟量输入输出信号要求采用信号隔离器等隔离原件。数字输入模块：24VDC直流输入，光电隔离型。数字输出模块：24VDC，0.5A，继电器输出，光电隔离型。模拟量输入模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.1%，基本误差极限不高于0.05%。模拟量输出模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.12%，基本误差极限不高于0.02%。

- 低压电器

低压电器设备，断路器及交流接触器应在标准容量配置的基础上留有30%的冗余量。

- 传感器：温湿度、温度、压力、压差变送器

具体技术性能指标应达到：温度测量精度不低于±0.3℃（全测量范围内），风管温度测量范围应涵盖-40℃～60℃，相对湿度测量精度不低于±2.5%RH（全测量范围内），相对湿度测量范围应涵盖0～100%RH。采用0-10VDC的信号输出或RS485通讯。

压力测量精度不低于±2%FS，采用4～20mA或0-10VDC的信号输出。

压差变送器工作环境温度应涵盖-18℃～65℃，工作电压为12~30VDC，测量压差范围应为0~1000Pa，输出信号为1-10Vdc。

- 风阀执行器

扭矩均不小于5NM，比例调节型风阀执行器可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0-10V信号；开关型执行器带阀位开和关状态反馈信号，工作电压DC/AC24V。

- 传感器分布

空调机应包含(不仅限于)：送风温湿度、回风温湿度、送风压力、滤网压差传感器、风流开关、防冻开关等参数。

- 5.3. 控制要求

- 压差传感器

监测过滤网两侧的压差值。设置压差上下限，超出报警。

- 温度回路

比例二通阀控制：根据回风温度与设定值比较进行温度调节，设定值可设，并与风机运行状态、风流状态连锁。信号丢失时，自动切断回路。根据季节交替，改变室外机运行模式。

控制系统的温度控制波动度达到或优于±0.03℃。需符合省级或以上的法定计量院针对控制系统的校准。

电加热控制：根据回风温度与设定值比较进行温度调节，设定值可设，并与风机运行状态、风流状态连锁。信号丢失时，自动切断回路。

- 湿度回路

除湿工况:根据回风湿度与设定值比较，调节比例二通阀的开度进行除湿调节，设定值可设。与风机运行状态、风流状态连锁,信号丢失时，自动切断回路。

加湿工况:根据回风湿度与设定值比较，调节加湿器的输出进行加湿调节，设定值可设。与风机运行状态、风流状态连锁,信号丢失时，自动切断回路。

- 实验室压差控制：实验室回、排风电动调节阀的开度根据房间压力与设定值比较，通过PID算法自动计算输出，能自动将房间压力调整在要求范围内。

- 管道恒压控制：送、排风机频率根据送、排风压力与设定值进行比较，通过PID算法自动计算调节送、排风频率，保证通排风系统在减少负荷的情况下，能自动将送排风阻力调整在恒定范围内。

- PCR实验室负压暖通系统控制系统应配置一套不小于7寸的液晶触摸屏，作为整个实验室的操作显示人机界面，所有需要检测和控制的点位都可以以文字或者图形的形式显示在触摸屏上，简单易操作。并且可以根据要求设定操作权限，更加智能化，人性化，便于管理。液晶显示触摸屏安装于PCR实验室走廊。主控制器及IO扩展模块：控制系统具备可扩展性，IO模块需预留20-30%的点位余量。控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行。具备远程下载与上载的功能，可实时远程维护控制程序。 控制器电源：要求严格核算各模块消耗电流，配置有足够输出电流余量的高可靠电源。电磁兼容性符合EMC规程的要求，应满足IEC 61000-6-2，IEC 61000-4-2，IEC 61000-4-3，IEC 61000-4-4，IEC 61000-4-5，IEC 61000-4-6，EN50081-2规定的要求。数字量、模拟量输入输出信号要求采用信号隔离器等隔离原件。数字输入模块：24VDC直流输入，光电隔离型。数字输出模块：24VDC，0.5A，继电器输出，光电隔离型。模拟量输入模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.1%，基本误差极限不高于0.05%。模拟量输出模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.12%，基本误差极限不高于0.02%。空调设备的监控功能：具有RS232或RS485接口，可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、告警信号的传送和控制功能，通信协议符合原邮电部相应规定。每台机组配置GPRS监控模块，可以远端下载程序，远程诊断。能够远程监控控制实验室机组机组运行情况与实验室环境，实时监控控制实验室的运行。

组态软件要求：系统必须具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，采用多任务工业标准技术，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。广泛采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能. 在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机. 一旦断电恢复, 则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。系统分类应用软件应使用同一种高级语言, 采用同一种数据库管理系统设备可以在“在线”运行情况下，方便地修改程序，改变设置点，调节设置时间。所有设备应该用高级的适合工程技术人员的编程语言，使工程师及操作人员能方便地编写程序，编辑和做其它类似的工作。过程监控软件要求可实现图形化的过程监控、数据采集、标准动态数据交换及指定文档的数据管理功能。系统结构开放灵活，动态操作画面类似Windows风格。软件易于安装、备份。按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。需具有有关计算机的需求分析以及硬件、软件、安装、调试等方面的具体要求。另外，卖方应负责本标书规定的安装调试、软件编制及培训等，直至正常运行。软件应同时能对集成的VAV系统，生成通风柜、房间、机组设备等图形界面，并对数据进行不同需求的分析。设备故障及报警能够在监控界面第一时间自动弹出。图形工作站应能提供集成化的开发环境, 有强大的图形功能, 具有丰富的各种设备三维形象图库, 可对全部设备的运行停止, 阀门及风门开闭, 液体流动等工艺状态, 通过颜色变化, 移动, 旋转, 闪烁, 百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态, 使图形界面更生动活泼, 直观形象, 操作简便而不易出错. 支持多窗口动态图形显示, 支持实时参数显示 (包括可定义的物理量)。用户可自定义图形符号, 可进行修改, 支持多层对象显示, 可输入各种标准图形格式, 为BMP, PCX, JPG, AUTOCAD工程设计图(DWG)等。重要的界面应利用数码相机拍摄的照片做成形象图形界面. 除数据输入操作外, 均可用鼠标完成所有操作. 系统应采用先进的现代化软件技术, 能方便地集成其他第三方组件. 组态软件具备安全容错功能, 完全避免数据丢失, 中断控制过程. 系统采用人机对话, 交互图形显示和复合窗口技术. 可同步显示多个模拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表. 显示屏所显示的画面均可以实时打印出来。

备注：

“★”项的技术指标必须响应，否则作无效标处理。

因本项目为新冠核酸检测基地建设项目，具有规模大、建设要求高、规范性强等特点，秉承对项目的严谨性考虑，项目中材料及设备需进行严格规范要求，需对投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定。

主要材料零部件参考品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新风组合空调机组 | 开利 | 麦克维尔 | 思科 |
| 2 | 排风机 | 库泽 | 沃克 | 亿利达 |
| 3 | 高效送风口 | KLC | AAF | 苏净安泰 |
| 4 | LED嵌入式面板灯 | 欧普 | 雷士 | 飞利浦 |
| 5 | 铝合金斜边洁净平板灯 | 华丽 | 忠兴 | 爱美潞 |
| 6 | 实验台 | LEAD | 成威 | 信高 |
| 7 | PP水槽 | 台雄 | 科恩 | Broen（丹麦） |
| 8 | 感应水龙头 | 台雄 | 科恩 | Broen（丹麦） |
| 9 | PVC地板 | LG | 洁福 | 得嘉 |
| 10 | 夹芯保温钢板 | 林森 | 协多利 | 华翱 |
| 11 | 电线、电缆 | 远东 | 江南 | 华美 |
| 12 | 电气元器件、开关、插座 | 施耐德 | 西门子 | ABB |
| 13 | 控制机柜 | SCIS | 西门子 | 江森自控 |
| 14 | 空调系统智能控制系统 | SCIS | 西门子 | 江森自控 |
| 15 | 空调触摸显示系统 | SCIS | 西门子 | 江森自控 |
| 16 | 室内压差传感器 | SETRA | 罗卓尼克 | E+E |
| 17 | 温湿度传感器 | 西门子 | 霍尼韦尔 | E+E |
| 18 | 舒适性空调 | 海信 | 格力 | 大金 |
| 19 | 废水处理设备系统 | 优普 | 立科 | 欧泉 |

说明：投标厂商投标报价时可以按招标方推荐的主要材料设备品牌进行报价，供应商投标品牌也可以等于优于推荐品牌，需提供相关证明材料，非推荐品牌需全部满足并响应采购技术要求★的技术指标，并提供相关证明材料复印件，无证明文件作无效标处理。 中标后承包厂商必须按其投标文件中选定的参考品牌进行设备、材料的采购,不得更换品牌。如因特殊原因需要更换品牌,必须经招标方同意,且必须在招标文件规定的参考品牌中选用。