**附件**

**便携式呼吸机招标参数**

1、适用病人范围：小儿－成人（体重＞5公斤）

2、进口产品，屏幕≥6英寸，中文彩色操作界面。

3、★通气模式:AC、CV、PC、SIMV(CV)+PS、SIMV(PC)+PS、S/T 、AVAPS

4、触发方式：流速触发、全自动触发

5、送气方式：方波或递减波

6、叹息功能

7、压力延迟上升功能

8、监测参数：气道压力、气道峰压、平均气道压、呼吸频率、吸呼比、峰值流量、吸气潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、漏气量；

9、★配备内置电池和外部可拆卸电池，可供使用≥4小时

10、报警、事件回顾功能

11、能够同时显示压力和流速呼吸波形

12、★潮气量： 50－2000ml

13、呼吸频率 0－60bpm

14、吸气时间 0.3－5.0s

15、吸气压力 0－50cmH2O

16、CPAP 0－20cmH2O

17、PEEP 0－25cmH2O

18、压力支持 0－30cmH2O

19、流量触发 1－9 L/min

20、压力上升时间 0.1-0.6s

21、呼气灵敏度调节 10－90%

22、报警：电源、管道脱落、吸/呼压力、氧流量/压力、吸/呼潮气量、分钟通气量、呼吸频率等报警

**注：技术参数中的“\*” 号项必须满足，其他一般条款偏离达到3项废标。**