附件：

手术PK镜的基本尺寸

内窥镜的工作长度、镜体外径、导光束插齐外径、椭圆鞘管周长、圆鞘管直径、最大插入部外径、最小器械孔道内径、插入部工作长度、电切器行程、内窥镜目镜罩尺寸应符合表1、表2的规定。

表1  BL-OE型 手术内窥镜的基本尺寸

| 序号 | 参数名称 |  | 指 标 | 极限偏差 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜 | 内窥镜工作长度 (mm) | 301 | ±3％ | — |
| 2 |  | 镜体外径 (mm) | 4 | +5％ | 下限不计 |
| 3 |  | 导光束插齐外径(mm) | 8.5 、11 | －0.055 －0.100 | — |
| 5 | 电切手术内窥镜附件-镜鞘 | 圆鞘管直径 (mm) | 8 | +3％ | 下限不计 |
| 6 | 电切手术内窥镜附件-镜鞘 | 最大插入部 外径 | φ9 mm | 不大于标称值 | — |
| 7 | 电切手术内窥镜附件-镜鞘 | 最小器械孔道内径(mm) | φ7.0 | 不小于标称值 | — |
| 8 | 电切手术内窥镜附件-镜鞘 | 插入部工作长度(mm) | 192 | ±3％ | — |
| 9 | 电切手术内窥镜附件-电切器 | 电切器行程(mm) | 23.5 | ±2 | — |
| 10 | 内窥镜 | 内窥镜目镜罩 | 形状和尺寸应符合GB 11244中4.6的要求 |  | — |
| 注：插入部为圆形管时用直径(mm)表示，椭圆形管时用等效周长Fr表示。 |  |  |  |  |  |

观察系统指标

观察系统视场角、视向角、分辨率、照度、可清晰观察范围指标应符合表2的规定。

表2  观察系统指标

| 序号 | 参数名称 | 指 标 | 极限偏差 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视场角 (°) | 60 | ±15％ | — |
| 2 | 视向角 (°) | 30 | ±10％ | — |
| 3 | 分辨率 (lp/mm) | 6.25 | －10％ | 上限不计 |
| 4 | 照度(lx) | >1500 | — | — |
| 5 | 可清晰观察范围(mm) | 3～50 | — | — |
| 注：分辨率、照度的工作距离均为20 mm。 |  |  |  |  |