- 技 术 参 数

产品名称：医用升温毯

- 适用范围：用于手术或非手术期患者的升温和保温。（提供产品注册证）

★2. 工作模式：两种加温方式：

- a自动加温模式：保持出厂设置35℃±1℃，热输出达到稳态后，热垫温度≥35℃。（提供产品注册证）

- b手动加温模式：在35℃-40℃范围内，设置最小步长1℃。（提供产品注册证）

★3. 自检功能：具备开机自检功能，声光状态提示。

- 定时装置：在1h~99h范围内步进可调，歩距1h，误差±10%。（提供产品注册证）

- 设备从24℃加热到37℃所需要的t（分钟）：15≤t≤20。

★6. 超温报警：

- 超温时切断电源同时提供声光报警

- 毯面41℃超温报警

★7. 五重故障报警、网电源故障报警、温度控制传感器失效报警：设备出现异常状况，声、光报警。

★8. 提供两种尺寸热垫供选择

下铺型：长：1900mm、宽：520mm；上盖型：长：1200mm、宽：580mm

- 热垫具有防水排气功能，达到IPX7防水级别。

★10. 智能控温：开机自检状态下控制装置对温控系统进行校准。

★11. 安全性：整机通过EMC检测；采用CE认证的医疗级进口安全隔离适配器；防电击类型 Ⅱ类（需提供检验报告）；

- 碳纤维发热材料，电热转化率≥95%，通电即热，升温迅速。（提供产品注册证）

- X射线可穿透，不影响床旁透视效果。

- 热垫使用直流24V特低安全电压，无触电风险。

★15. 垫子可重复使用，无需一次性耗材。（提供产品注册证）

★16. 垫子组成：多重符合ROHS要求材质构成，表面柔软，整体有弹性质感；不使用时可卷曲存放，节省手术室空间。

★17. 温度传感器≥6个。

★18. 生产制造商制造过程符合ISO13485标注《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》，设备通过医疗器械质量体系认证。（提供生产许可证）

注：参数要求中的“★” 号项必须满足，任何一项不符，则废标。其他一般条款偏离达到3项废标。