**《海安市人民医院除颤监护仪采购》项目**

**询价采购文件**

**一、项目概况**

1.项目编号：HARY-YXZBK-088

2.项目地点：海安市人民医院

3.项目内容：除颤监护仪一台采购

**二、供应商要求**

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供上一年度的证明资料）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

**三、项目具体需求**

**3.1**本项目采用询价采购，按照技术规格、质量、服务等方面相同的条件下，价格最低者确定为供应商。（项目报价单详见附件1）

**3.2采购标的的数量：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算价（元） |
| **1** | 除颤监护仪 | 1台 | 90000 |

**3.3采购标的的技术规格：**

1. **★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。**
2. **支持中文操作界面。**
3. **屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。**
4. **具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。**
5. **除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。**
6. **★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。**
7. **可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J**
8. **电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。**
9. **★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。**
10. **AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。**
11. **开机时间≤3s，符合临床使用。**
12. **除颤充电迅速，充电至200J≤3s。**
13. **支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。**
14. **支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。**
15. **心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。**
16. **心律失常分析种类≥20种。**
17. **可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。**
18. **★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。**
19. **★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。**
20. **★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。**
21. **支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。**
22. **标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。**
23. **★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。**
24. **★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。**
25. **配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。**
26. **支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。**
27. **支持≥100名患者档案存储与回顾功能。**
28. **支持≥1000个事件的存储与回顾功能。**
29. **支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。**
30. **关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。**
31. **设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。**
32. **具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。**
33. **具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。**
34. **工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。**

**3.4其它额外评标因素和标准：**

3.4.1、招标要求中的“**★**” 号项必须满足，任何一项不符，则废标。其他一般条款偏离达到3项废标。

3.4.2、投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。

**3.5采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：**

响应时间：成交供应商应在收到买方电话4小时内响应，24小时到达现场。

**3.6采购标的的验收标准：**严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收。

**四、项目其他要求**

4.1签定合同日期：自成交公告结束后15 日内按时签约。

4.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起 30 日内。

4.3交货（服务）地点：买方指定地点。

4.4质保期限（自交货并验收合格之日起计）：质保期1年，终身维护。

4.5验收方案、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：成交供应商先期进行场地勘察，在交货期内将上述采购货物送到买方指定地点，并负责安装调试、提供技术援助、人员培训。

设备验收时间：设备试用后3个工作日内进行验收。

验收方法：买方收货时应对产品的数量、型号、规格、包装等进行初步验收，验收无误应签署收货单；卖方需免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

**五、付款时间和条件**

货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的90%，质保期后无质量问题付清余款，不计息。

**六、特别提醒**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。

**附件1**

**海安市人民医院询价采购报价单**

**XXXXX项目**

项目编号： **XXXXX**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **品牌 规格 配置** | **数量** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** | **备注** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写） | | | | | |

**注：1.有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。**

**2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。**

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：