**《海安市人民医院红外测温仪一套采购》项目**

 **询价采购文件**

**一、项目概况**

1.项目编号：HARY-YXZBK-064

2.项目地点：海安市人民医院

3.项目内容：红外测温仪一套采购

4.项目要求：详见附件

**二、供应商要求**

3.1法定条件

3.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供上一年度的证明资料）；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

3.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

**三、项目具体需求**

3.1采购标的的数量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 预算价（元） |
| **1** | 红外测温仪 |  | 1套 | 110000 |

**项目报价单详见附件1**

3.2采购标的的技术规格：

**测温仪性能参数**

**1.人体测温双目筒机**

**技术规格**

★ 支持同时检测最多30张人脸并同步测温，框出人脸叠加实时人体测温数据

报警响应时间不大于200ms

★ 测温35℃的目标，在画面的中心及4个角落区域的测温一致性不超过±0.1℃

★ 测温28.0℃～45.0℃的目标时，不搭配黑体使用误差不大于±0.5℃，搭配黑体使用时测温误差不大于±0.3℃

★ 电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作

★ 在35%的网络丢包环境中,设备预览图像效果良好,不卡顿

能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址

★ CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息

在IE浏览器下，具有数字降噪设置

具有支持图像细节增强功能、强光抑制

热成像视频图像支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝15种模式

在IE浏览器下，具有SVC设置选项

点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍

可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注

可将热成像视频图像和可见光视频图像进行融合预览，并在可见光视频图像上相同比例位置处叠加热成像测温信息

可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色

★ 最小可分辨温差≤200mk

产品发出高温警示时，当可以联动抓图并上传，报警图片涵盖热成像和可见光图片，并叠加温度异常数据。

支持测温屏蔽区域设置功能，对设置的区域不进行测温

**2.人体测温黑体**

**技术规格**

尺寸 120\*103\*170；辐射面 70×70 mm；温度分辨率 0.1 ℃；测温精度 ±0.1 ℃；稳定性 ±0.2 ℃/h；环温 +5.0 ℃~50.0 ℃；有效发射率 0.97±0.02；

电源接口 20 W；工作温度 0 ℃~40 ℃；净重 1.85 Kg

安装方式：安装在水平桌面；或带 1/4-20UNC 接口三脚架上；或 1/4-20UNC 接口吊装支架

**3.LCD NVR一体机技术规格**

4路IPC 接入，最大接入分辨率：400W；1个HDMI输出接口；1个百兆网口； 2个USB接口； 显示屏：21.5英寸，内置扬声器，支持 HDMI、VGA两种信号源输入（默认为NVR本地信号）

存储：出厂内置1TB SSD 固态硬盘；支持H.265、H.264解码

支持萤石云协议

热成像接入：支持测温报警联动弹窗、语音播报、关联录像/图片查询；出厂默认全天事件录像

壁挂安装：支持，需单独采购支架

尺寸：511mm（宽）×377mm（高）×170mm（深）（含底座）出厂配件：电源适配器、底座

**注：“★ ”必须满足，不接受负偏离**

3.5其它额外评标因素和标准：

投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。

3.6采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

响应时间：成交供应商应在收到买方电话2小时内响应，24小时到达现场。

3.7采购标的的验收标准：严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收。

**四、项目其他要求**

4.1签定合同日期：自成交公告结束后 10 日内按时签约。

4.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起 30 日内。

4.3交货（服务）地点：买方指定地点。

4.4质保期限（自交货并验收合格之日起计）：整机质保1年，终身维护。

4.5验收方案、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：成交供应商先期进行场地勘察，在交货期内将上述采购货物送到买方指定地点，并负责安装调试、提供技术援助、人员培训。

设备验收时间：设备试用后3个工作日内进行验收。

验收方法：买方收货时应对产品的数量、型号、规格、包装等进行初步验收，验收无误应签署收货单；卖方需免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

**五、付款时间和条件**

货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的90%，质保期后无质量问题付清余款。

成交人不得用以任何方式转包或分包本项目；

**六、现场洽谈**

谈判时间: 2021年 08月05日 9：00（北京时间）

谈判地点:海安市人民医院 医技楼五楼第一会议室

谈判时携带企业营业执照（加盖企业公章）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。

**七、特别提醒**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。