**《海安市人民医院医用吊塔采购》项目**

**询价采购文件**

**一、项目概况**

1.项目编号：HARY-YXZBK-095

2.项目地点：海安市人民医院

3.项目内容：医用吊塔19台采购安装

**二、供应商要求**

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供近三个月的证明资料）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

**三、项目具体需求**

**3.1**本项目采用询价采购，按照技术规格、质量、服务等方面相同的条件下，价格最低者确定为供应商。（项目报价单详见附件1）

**3.2采购标的的数量：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算价（元） |
| **1** | 医用吊塔 | 19台 | 290000 |

**3.3采购标的的技术规格：**

一、整体要求

1、投标产品生产厂家营业执照、（提供加盖生产企业红章的资质证明文件复印件）

2、投标产品证件说明（提供加盖生产企业红章的资质证明文件复印件）

3、气体终端要求：

3.1底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德标制式。

3.2气体终端可保证超过3万次的插拔；

3.3吊塔吊桥选用模块化设计及外置安装的气体终端，可在不拆卸面板的情况下直接从外部拆卸气体终端快速维修

4、承重符合国家标准吊塔吊桥承重系数安全负载要求。（提供加盖生产企业红章的检测报告复印件）

5、预埋底座支架必须采用多点固定和钢索调节斜拉支撑结构，吸顶式安装，确保稳定牢固。(提供实际安装项目照片)

二、参数要求

**（一）吊塔**

1、横臂活动范围（半径）至少900mm；

2、净载重≤60kg。

3、终端箱吊柱式结构，长度≥1200mm

4、配置刹车制动装置，设备能轻松移动；

5、可旋转角度：0～340°，具有旋转限位装置,保证该设备稳定无漂移。

6、抽屉1个

7、仪器平台：3层，托盘为钣金一次冲压成型，表面防腐防锈处理，单个托盘承重量≥50公斤， 550mm\*400mm\*30mm（高度可调）;采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计；

8、德标氧气2个，负压吸引2个，提供气体终端对接公头,气体终端布局合理。

9、万能电源插座：10个（其中16A1个，10A 9个），3个RJ45网络插座，（网线两端接头均为母头）

10、不锈钢可调输液杆1套，不锈钢注射泵架杆1套； 不锈钢网篮1个。

11、等电位接地端子: 2个；

12、主体材料采用高强度6063铝合金型材，模具化挤压成型，模块化拼接，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。

13、材料表面处理采用静电喷涂；防腐蚀，便于清洁。适用于医用洁净坏境。

14、吸顶式安装，稳定牢固。

**3.4其它额外评标因素和标准：**

3.4.1、技术偏离达到3项废标

3.4.2、投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。

**3.5采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：**

响应时间：成交供应商应在收到买方电话4小时内响应，24小时到达现场。

**3.6采购标的的验收标准：**严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收。

**四、项目其他要求**

4.1签定合同日期：自成交公告结束后15 日内按时签约。

4.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起 30 日内。

4.3交货（服务）地点：买方指定地点。

4.4质保期限（自交货并验收合格之日起计）：质保期1年，终身维护。

4.5验收方案、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：成交供应商先期进行场地勘察，在交货期内将上述采购货物送到买方指定地点，并负责安装调试、提供技术援助、人员培训。

设备验收时间：设备试用后3个工作日内进行验收。

验收方法：买方收货时应对产品的数量、型号、规格、包装等进行初步验收，验收无误应签署收货单；卖方需免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

**五、付款时间和条件**

货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的90%，质保期后无质量问题付清余款，不计息。

**六、特别提醒**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。

**附件1**

**海安市人民医院询价采购报价单**

 **XXXXX项目**

项目编号： **XXXXX**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **品牌 规格 配置** | **数量** | **单价****（元）** | **金额****（元）** | **备注** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大写） |

**注：1.有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。**

 **2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。**

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：