**《海安市人民医院监护仪采购》项目**

**询价采购文件**

**一、项目概况**

1.项目编号：HARY-YXZBK-122

2.项目地点：海安市人民医院

3.项目内容：监护仪17台采购

**二、供应商要求**

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供近三个月的证明资料）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

**三、项目具体需求**

**3.1**本项目采用询价采购，按照技术规格、质量、服务等方面相同的条件下，价格最低者确定为供应商。（项目报价单详见附件1）

**3.2采购标的的数量：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 监护仪 | 17台 | 17000 | 289000 |

**3.3采购标的的技术规格：**

**一、数量要求：监护仪17台，能连入医院现有中心监护系统。**

**二、技术要求：**

1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。国家三类注册，投标产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者。

2、配置提手,方便移动。

★3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280\*800像素或更高，≥8通道波形显示，屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

6、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

9、监护仪设计使用年限10年。

10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

11、防水等级≥IPX2 ，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

12、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★13、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

14、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

15、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

16、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

17、支持≥24种心律失常分析,包括房颤分析。

18、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

19、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

20、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

21、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★22、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

23、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

24、提供辅助静脉穿刺功能。支持肾功能计算功能。

25、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

★26、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

27、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

28、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

29、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值、≥1000组NIBP测量结果、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾、支持48小时全息波形的存储与回顾功能、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

30、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

**3.4其它额外评标因素和标准：**

3.4.1 “★” 号项必须满足，任何一项不符，则废标。其他一般技术偏离达到3项废标。

3.4.2 投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。

**3.5采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：**

响应时间：成交供应商应在收到买方电话4小时内响应，24小时到达现场。

**3.6采购标的的验收标准：**严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收。

**四、项目其他要求**

4.1签定合同日期：自成交公告结束后 3日内按时签约。

4.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起 10 日内。

4.3交货（服务）地点：买方指定地点。

4.4质保期限（自交货并验收合格之日起计）：质保期 3 年，终身维护。

4.5验收方案、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：成交供应商先期进行场地勘察，在交货期内将上述采购货物送到买方指定地点，并负责安装调试、提供技术援助、人员培训。

设备验收时间：设备试用后3个工作日内进行验收。

验收方法：买方收货时应对产品的数量、型号、规格、包装等进行初步验收，验收无误应签署收货单；卖方需免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

**五、付款时间和条件**

货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的90%，一年后无质量问题付清余款，不计息。

**六、特别提醒**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。

**附件1**

**海安市人民医院市场询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌 规格 配置** | **数量** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |

**注：1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。**

**询价人： 报价单位：**

**报价人：**

**日期：**