**《海安市人民医院空气消毒机采购》项目**

**询价采购文件**

**一、项目概况**

1.项目编号：HARY-YXZBK-117

2.项目地点：海安市人民医院

3.项目内容：空气消毒机34台采购

**二、供应商要求**

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供近三个月的证明资料）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

**三、项目具体需求**

**3.1**本项目采用询价采购，按照技术规格、质量、服务等方面相同的条件下，价格最低者确定为供应商。（项目报价单详见附件1）

**3.2采购标的的数量：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | 空气消毒机（120立方） | 8台 | 8500 | 68000 |
| 2 | 空气消毒机（80立方） | 24台 | 5500 | 132000 |
| 3 | 空气消毒机（移动） | 2台 | 8500 | 17000 |

**3.3采购标的的技术规格：**

**一、空气消毒机（80立方）**

**一）、主要功能：**

1、\*主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

2、\*微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；

3、\*UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

4、\*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

6、主管失效备管自动支援及加强功能；

7、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

8、程控、遥控、手控多控消毒运行；

9、\*风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员；

10、\*全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；

11、带活性炭网及光触媒网辅助消毒；

12、\*遥控器设计具有防丢失功能。

**二）、主要技术参数：适用体积80m3**

1、外形：平板壁挂式

2、外观尺寸：100cm×40cm×22cm

3、\*循环消毒风量：≥800m3/h

4、\*紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.18×103μW/cm2

5、消毒功率：≤410W

6、紫外线管寿命：≥5000h

7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

10、额定电压：AC 220V±22V

11、额定频率：50Hz±1Hz

12、噪音：≤55dB(A)

13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

15、安全防护类型：I类

**三）、其它：**

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月

**二、空气消毒机（120立方）**

**一）、主要功能：**

1、\*主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

2、\*微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；

3、\*UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

4、\*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

6、主管失效备管自动支援及加强功能；

7、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

8、程控、遥控、手控多控消毒运行；

9、\*风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员；

10、\*全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；

11、带活性炭网及光触媒网辅助消毒；

12、\*遥控器设计具有防丢失功能。

**二）、主要技术参数：适用体积120m3**

1、外形：平板壁挂式

2、外观尺寸：100cm×40cm×24cm

3、\*循环消毒风量：≥1200m3/h

4、\*紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2

5、消毒功率：≤470W

6、紫外线管寿命：≥5000h

7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

10、额定电压：AC 220V±22V

11、额定频率：50Hz±1Hz

12、噪音：≤55dB(A)

13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

15、安全防护类型：I类

**三）、其它：**

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月

**三、空气消毒机（移动）**

**一）、主要功能：**

1、\*微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

2、\*紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、\*紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

4、\*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援功能；

6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

7、自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；

8、\*风速高、中、低可选；

9、\*双通道循环出风；

10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、\*外设防滑扶手，推拉移动自如。

**二）、主要技术参数：适用体积130m3**

1、外形：移动式

2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm

3、\*循环消毒风量：≥1300m3/h

4、\*紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.44×103μW/cm2

5、消毒功率：≤400W

6、紫外线管寿命：≥5000h

7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

10、额定电压：AC 220V±22V

11、额定频率：50Hz±1Hz

12、噪音：≤55dB(A)

13、消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3

14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

15、安全防护类型：I类

**三）、其它：**

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月

**3.4其它额外评标因素和标准：**

3.4.1、“\*” 号项必须满足，任何一项不符，则废标。其他一般技术偏离达到3项废标。

3.4.2、投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。

**3.5采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：**

响应时间：成交供应商应在收到买方电话4小时内响应，24小时到达现场。

**3.6采购标的的验收标准：**严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收。

**四、项目其他要求**

4.1签定合同日期：自成交公告结束后 3日内按时签约。

4.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起 10 日内。

4.3交货（服务）地点：买方指定地点。

4.4质保期限（自交货并验收合格之日起计）：质保期 1 年，终身维护。

4.5验收方案、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：成交供应商先期进行场地勘察，在交货期内将上述采购货物送到买方指定地点，并负责安装调试、提供技术援助、人员培训。

设备验收时间：设备试用后3个工作日内进行验收。

验收方法：买方收货时应对产品的数量、型号、规格、包装等进行初步验收，验收无误应签署收货单；卖方需免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

**五、付款时间和条件**

货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的90%，一年后无质量问题付清余款，不计息。

**六、特别提醒**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。

**附件1**

**海安市人民医院市场询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌 规格 配置** | **数量** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |

**注：1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。**

**询价人： 报价单位：**

**报价人：**

**日期：**